HZQ-F160全温双层振荡培养箱

使用说明书

- 产品介绍：

全温双层振荡培养箱是生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点：1、温控精确数字显示，2、设有数显定时，3、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备，4、无级调速，运转平稳，操作简便安全。

- 技术指标：

振    幅：26mm               装瓶量：上层不锈钢万能夹具、下层50ml×16

转速范围： 0-280rpm           振荡方式：回旋

温控范围：4 -50℃              加热功率：600W

制冷功率：230W               温控精度：±0.5℃

电    源：AC220V  50HZ      定时范围：99.99小时（或常开）

照明：8W

三、使用说明

1、振荡器应放置在干燥、清洁、通风良好、远离热源和日晒的工作室内，放置平稳，以防震动发出噪音。

2、首先将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上，接通电源，合上电源开关指示灯亮，表明机内电源已经接通，此时根据GTCS-2011型直流电机速度控制器使用说明书设定振荡频率和时间。如需加热，打开加热开关，按“SET”键或“∧”，“∨”均可进入温度设定状态。下显示器显示“SP”，上显示器显示“温度设定值”接着按“∧”或“∨”键使温度设定值增加或减少，到所设定的工作温度。设定完毕后，按“SET”键认可并退出设定状态。如设定温度＞环境温度5℃以上可以关制以开关。

详细操作，请按控温表说明书使用

3、当箱内温度低于该数值时会自动加热升温，并以恒温控制，此时加热灯亮。当箱内高于该数值时会自动制冷恒温，并以恒温控制，此时制冷灯亮。

4、本机具有压缩机保护功能，即压缩机不能连续启动，在压缩机停止工作时，保护灯亮，延续五分钟后，才能启动制冷装置。

四、维修与保养

1、振荡器应可靠接地

2、为保证冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少有300mm空间。

3、振荡器在搬运、维修、保养时，应避免剧烈碰撞，最大倾斜度小于45度。

4、振荡器制冷工作时，不宜使箱内温度与环境之差大于25度。

5、严禁含有易挥发性化学溶剂、爆炸性气体和可燃性气体置于箱内，振荡器附近不可使用可燃性喷雾剂，以免电火花引燃。

6、为防止污染，低温使用时应尽量避免工作室内壁上凝结冰珠。

7、制冷系统工作时，应避免频繁开箱门，这对保持温度稳定，防止灰尘、污物进入均有好处。

8、用软布擦净工作室。

五、1、仪器开箱（初次使用）停3小时后开机。

2、仪器搬运时≤45度。

常州杰博森仪器有限公司

地址：江苏省金坛市冯庄路7-S03

电话：0519-82550211

传真：0519-82550400

邮编：213200