GSX----系列隔水式恒温培养箱 说明书

感谢您购买诺基产品！在您启用隔水式恒温培养箱前，请详细查阅本使用说明书，相信它会让您的隔水式恒温培养箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

一、产品概述

隔水式恒温培养箱外型为立式，箱门和外箱门采用优质钢板，表面烘漆，内门采用钢化玻璃，不用打开内门即能清晰观察箱内的培养物品，工作室采用不锈钢亚弧焊接制成，搁板采用不锈钢丝焊接制成，搁板可以方便移动，并可任意改变搁板的高度。工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封。工作室外壁左、右和底部隔水套加热，工作室装有一只低噪声小型风机，使工作室空气强制对流，保证箱内温度均匀性。箱体外壳和工作室间充填超细玻璃棉隔热。

控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪，双排数码管显示，自适应温度控制，无须控温参数调节，控制精度高。用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节，达到试验目的。供厂矿企业、大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养的必需设备。

二、技术参数

| 型 号 | GSX-9050 | GSX-9080 | GSX-9160 | GSX-9270 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V、50Hz |
| 温度范围 | 室温+5~60℃ |
| 温度波动 | ±0.5℃ |
| 消耗功率 | ≤430W | ≤630W | ≤1030W | ≤1530W |
| 工作室尺寸（mm） | 350×350×400 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |

1、显示方式：LED显示；

2、温度设定范围：室温加5℃～65℃；定时时间设定范围：999小时；

3、显示值基本误差：< 0.5％；

4、传感器：PT100；

5、电源电压：AC220±10%，50Hz容量不小于2KW，备有可靠接地的电源插座，保证其正常工作和使用安全；

6、工作环境：无强烈光照，无强烈腐蚀性气体，通风良好，环境温度：10～30℃；相对湿度85%以下。

三、使用方法

1、操作人员需仔细阅读使用说明书，了解、熟悉培养箱之后，才能接通电源。

2、检查本设备在运输中无损坏后，可按以下步骤操作：

- 本设备安放到位后，如台面（或地面）不平整，应予以垫平。

- 将橡皮管连接水龙头和箱体进水接口。

（3）接通电源：将三芯电源插头插入电源插座，将电源开关处在“ON” 的位置，此时电源指示灯亮、温度控制器出现数字显示，表示设备进入工作状态。

3、将加水接管(用户自备)与水源和箱体进水接口相连接，打开水源开关，过一段时间水位逐渐升高，当低水位指示灯灭，报警消失，继续进水至箱体后部溢水口位置。水将溢出时，此时应立即关闭水源开关，拉出放水塞头，放掉约100毫升水后，将塞头复位，设备开始正常工作。使用中，当低水位指示灯亮时，应及时加水补充，否则电热管不加热，设备不工作。

注：高水位指示灯不采用。

4、打开内外门，把所有还需培养的物品放入培养箱内，关好内外门。

5、在物品培养期间，除非放、取箱内物品外，最好不要打开玻璃内门，尤其不要长时间打开内门，以免影响温度。如箱内温度有些波动，这是正常现象。

6、根据需要选择培养时间，培养结束后，把电源开关拨到“OFF”，如不马上取出物品，请不要打开箱门。

7、具体各仪表操作详见各仪表操作说明书。

四、注意事项

1、培养箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

2、培养箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

3、培养箱内无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。

4、箱内物品放置切勿过挤，切勿阻挡风机出风口，必须留出空间，以利于热空气循环。

5、箱内外应经常保持清洁，如长期不用，应将水放掉，在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料防尘罩，将培养箱放在干燥的室内，以免控温仪受潮损坏。

6、设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂技术部联系，用户请勿任意拆修。

7、本厂产品实行“三包”，从产品售出之日起，一年内如有质量问题本厂负责免费维修（人为损坏除外）。超过“三包”期的酌收修理费。

五、故障处理

| 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 1．无电源 | 1．插座无电源 | 1．换插座 |
|  | 2．插头未插好或断线 | 2．插好插头或接好线 |
|  | 3．熔断器开路 | 3．换熔断器 |
|  | 4．电源开关未合上 | 4．合上电源开关 |
| 2．箱内温度不升 | 1．设定温度低 | 1．调整设定温度 |
|  | 2．电加热器坏 | 2．换电加热器 |
|  | 3．控温仪坏 | 3．换控温仪 |
|  | 4．门未关紧 | 4．门钩松动 |
| 3．设定温度与箱内 温度误差大 | 1．温度传感器坏 | 1．换温度传感器 |
| 4．温度失控 | 1．温度传感器固定脱落 | 1．固定温度传感器 |
|  | 2．控温仪坏，可控硅坏 | 2．换控温仪，可控硅 |
| 5．上排显示“oooo” | 1．传感器开路或短路 | 2．检查传感器 |

常州诺杰博森器有限公司

地址（Add）：江苏省金坛市冯庄路7-S03号

电话（TeL）：0519-82550211

传真（Fax）：0519-82550400

网址：http://www.jbs17.com