SHB-III型循环水多用真空泵 说明书

- 产品概述

本产品是以循环水作为工作流体，利用射流产品负压原理而设计的一种新型多用真空泵。改泵分为不锈钢泵和塑料泵两种，为化工实验室提供真空条件并能自手工艺反应装置提供循环冷却水，广泛用于政法，蒸馏，洁净，过滤、生化等作业时大专院校、医院化工、食品加工等领域实验室的理想设备。

- 产品特点

1.节水效果明显   由于采用水循环作业，加入水箱内的水可循环往复使用客服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象，经实测以一个工作日连续作业计算，在达到同样真空度的条件下，使用本产品可节水8吨以上，而且一次加水可长期使用，这种水源缺乏或水不足的实验尤其适用

2.多功能综合使用  本机除可以提供真空条件下，还可同时进行水自动外循环，为反应装置提供循环冷却水  本机与自来水源连接，通适量补充注入水源，可以在长时间连续作业情况下，保持循环水温度不降，又能实验循环却水的供应

3.造型新颖，使用方便，本机泵头直接浸入水中，不设引水胡，整机高度较低，体积小，重量轻，移动方便，可置于工作台航，便于操作观察  水箱上盖为活式安装，可以打开，便于加水和检修

4.本机安装了两个抽气嘴，可单独或同时抽气作业  每个抽气嘴各装一个抽气表，可以方便的观察真空度抽气通路上装有止口阀，可防止抽真空作业停机时循环水回流到被抽真空的设备中去

5.耐腐蚀，无污染  本机水泵部件采用不锈钢，水箱为ABS塑料，一次成形，不受酸碱等腐蚀物的影响，同时也无油污等污染实验室

6.本机工作稳定可靠，噪音低

三、    技术参数

1、真 空 度：0.098MP（循环水温度0-15°C）   2、泵 排 量：60L/min

3、单嘴抽气率:101.min                       4、电动机功率：180W

5、工作电压：～220W±10%50Hz                6、水箱容积：15L

7、噪    音：45DB                           8、扬   程：8米

9、自    重：15KG

- 使用方法

- 准备工作  将本机平放于工作台上，首次使用时，打开水箱上盖上盖注入情节的凉水（亦可经由放水软管加水）当水面积将升至水箱后面的溢水嘴高度时停止加水，重复开机可不再加水。

- 抽真空作业  将需抽真空的设备的抽气套管紧密接于本机抽气嘴上，检查循环水形状应关闭连接电源开关，即可开始抽真空作业，通过与抽气嘴对应的真空可观察真空度。

- 当本机需长时间链接作业时，水箱内的水温将会升高，影响真空度，此时，可将放水软管与水源（自来水）接道，溢水嘴作排水出口，适当控制自来水流量，即可保持水箱内水温不升，使真空度稳定。

- 当需要为反应装置提供次冷却循环水时，在前面第3条操作基础上将需用冷却的装置的进水、出水管分别接到本机后部循环水压水嘴，进水嘴上，接通循环水开关，即可实现循环冷却水供应。

- 常见故障及排除方法

（一）真空度低：

- 真空瓶内有异物，清理其中异物

- 真空瓶两节连接处丝扣松动，用手拧紧即可

- 止回阀内有异物，去掉清理之

- 泵头下面进水口被堵塞，清理即可

（二）真空表不动或跳动：

- 真空表不动，可能是真空表后部气孔堵塞所致，去掉真空表清理之

- 表针跳动，说明止回阀或真空瓶漏气，应清理之回阀拧紧真空瓶两节连处丝扣

（三）电机启动异常：

- 电机不启动，可能是电源未接通或保险丝熔断所致

- 电机接通后，电机发出嗡声而不启动，应立即切断电源，然后用手拨动电机罩内之风轮，转动数圈即可

（四）注意事项：不得使泵头离水长时间空转，以免磨损机械密封，电机接地良好循无水应保持干净，以防堵塞真空泵

- 保修与服务

本产品售出后一年内，用户按规定使用而出故障由我公司负责维修，超出保修期出现故障，亦可由我公司维修，并收取元件成本费及维修费。

七、注：用户使用产品前，请认真阅读产品使用说明书，严格按规定操作，出现质量问题可及时与我公司联系，我们随时提供咨询和维修等服务，以满足用户要求。

常州杰博森器有限公司

地址（Add）：江苏省金坛市冯庄7-S03号

电话（TeL）：0519-82550211

传真（Fax）：0519-82550400

网址：http://www.jbs17.com