DZF系列

电 热 真 空 干 燥 箱

使

用

说

明

书

常州杰博森仪器有限公司

- 产品示意图

1.箱体          　  2.箱门        　   3.面板            4.搁板

5.真空表         　6.放气阀        　 7.温控仪          8.门拉手

9.电源开关       　10.电源指示灯   　 11.真空阀         12.箱脚

- 适用范围

6000电热真空干燥箱供工矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下对物品进行干燥热处理。在真空条件下对物品进行加温干燥具有以下特点：

1．可降低干燥温度（压力低、温度低）。

2．避免一些物品加温要氧化。

3．避免加温空气要杀死生物细胞。

4．无尘粒破坏。

三、结构概述

6000真空干燥箱外形为卧式，工作室采用不锈钢板，形状为方形。箱体采用优质钢板喷漆制成，超细玻璃棉隔热层。本干燥箱采用双层全玻璃门，内层为12mm以上全钢化玻璃，外层为5mm防弹玻璃，门框上有弹簧，可调节箱门闭合松紧。工作室与外门之间装有模压形成的耐热硅橡胶密封圈，以保证箱门与工作室的密封，大幅度提高箱体的真空度。

本干燥箱搁板采用具有较好导热性的铝合金板，加热器采用平板加热器安装在工作室的外表面，所有的控制操作件、仪表、阀门手柄都安装在箱体左侧面板上，使用方便。控温仪设定温度和箱内温度均为数字显示，带有跟踪报警功能，具有控温准确、精度高的特点。

四、安装调试

1．安装：

真空干燥箱应放置在具有良好通风条件和无强烈震动的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

2．调试：

（1）将箱门关上并将门拉手旋紧，关闭放气阀，开启真空阀。

（2）将真空干燥箱后面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接，接通真空泵电源开始抽气，当真空表指示达到-0.1Mpa时，关闭真空阀和真空泵电源，此时箱内处于真空状态，真空泵调试结束。

五、使用方法

1． 控温仪面板布置说明

- 设定键（SET）：在温度界面下用于温度设定，在时间界面下用于时间设定。

- 减数键（▽）：在设定状态下用于减数，在非设定状态下用于时间界面与温度界面之间的切换。

- 加数键（△）：在设定状态下用于加数。

- PV-采样值显示窗；

SV-设定值显示窗；

HEAT-加热指示灯；

ALARM-报警指示灯；

TIME-时间指示灯；

AT-自整定指示灯。

2．需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，再开启真空泵电源开始抽气，使箱内达到所需要的真空度，关闭真空阀，再关闭真空泵电源开关。

3．将电源开关按到“通”处，干燥箱进入工作状态。显示器按程序显示出各种提示符及参数。最后PV显示箱内温度，SV显示设定温度。此时，可按实验室需要设定温度，具体操作如下：

1）温度设定：使设备处于通电状态，按SET键进入主控设定状态，PV显示窗出现SU字样，按“△”或“▽”键，在SV显示窗调整到您所需的温度值，再按SET键使设备进入正常工作状态。

2）定时时间的设定：在PV/SV状态或设定好温度的状态下，按“▽”键，上下显示窗出现时间界面，“TIME”时间指示灯亮，再按一下“SET”键，SV显示窗的显示TJV，再按“△”或“▽”键设定好定时时间，再按一下“SET”键即可，定时功能开始启动。定时结束后，加热输出关闭，蜂鸣器鸣叫，此时，只要按一下任意健即可停止蜂鸣。温度开始逐渐恢复到室温状态。当定时过程中，您没有重新设定过时间设定或没有关闭干燥箱的电源，此时设备按照原设定时间运行，定时运行结束，您只要关闭电源重新启动或设定下一定时时间或不设定时间，即可重新工作。

3）定时功能：当仪器设定定时时间后，定时功能才能运行，定时范围为0～999分钟，计数方式为正计数。您如不需要定时，只要定时时间没有设定（即为0），仪器为连续工作。

4）控温精度的控制操作

①为保证恒温箱的控温精度，必须启动仪表的自整定功能，使在您使用的设备的外部环境下仪表内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态，从而满足您的需求。

注意：当您首次开机或机器在外界环境温度变化较大（大于20℃）的环境下工作时，须启动自整定功能。

②自整定功能的操作

将温度设定为所需温度后，按减数键5秒以上（其间会进入时间状态），出现设定值闪动工作状态，自整定指示“AT”灯亮，自整定状态开始。当设定值停止闪烁后，表示自整定结束，进入正常工作状态。注意：自整定过程切勿切断电源和开启箱门。如自整定非正常中断，自整定过程无效，不会改变原有参数。

4．当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法。如所需工作温度为80℃，第一次先设定70℃，当温度过冲开始回落后，再第二次设定为80℃，这样可降低和杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

5．根据不同干燥对象，不同潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先开启真空泵电机开关，再开启真空阀。

6．干燥结束后，关闭电源开关，旋动放气阀，解除箱内的真空状态，并需等物品冷却到一定温度后，再打开箱门取出物品，但须小心烫伤。（解除真空后，因密封圈与玻璃门吸紧变形不宜立即打开箱门，应稍等片刻等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。）

六、控制板设定步骤

七、仪表参数值表

| 符号 | 参数名称 | 设定范围 | 功能描述 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pv | (加热端)比例带 | 1～100%×0.1% | 设置加热比例带 | 30 |
| Iv | 积分时间 | 1～200×10秒 | 消除静差，Iv不能设为0 | 240 |
| Dv | 微分时间 | 0～200秒 | 通过预测输出来阻止过冲，从而提高控制器的稳定性 | 60 |
| ITv | 过冲抑制 | 0～200 | 用来阻止积分作用所产生的上过冲或下过冲 | 100 |
| ALv | 报警设定 | 1～100℃ | 设置报警参数 | 4 |
| Tv | （加热端）输出循环 周期 | 1～100秒 | 设置控制器输出循环时间 | 3 |
| Btv | 零位修正参数 | -19.0～100 | 温度修正参数，每1单位为1度 | 0 |
| Pkv | 满度修正参数 | -199～999 | （实际温度-测量温度）×4000/测量温度 | 0 |
| Ukv | 参数锁 | 0～100 | 密码锁，当设定为18时，才允许参数修改 | 0 |

八、注意事项

1．真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

2．真空箱不需连续抽气时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电机电源，否则真空泵油要倒灌至箱内。

3．取出被处理物品时，如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。

4．真空箱无防爆装置，不得放入易爆物品干燥。

5．真空箱与真空泵之间最好跨接过滤器，防止潮湿体进入真空泵。

6．必要时，请勿随意开边箱门，以免毁坏电器系统。

7. 在Pid参数阶层的UKv修改成168，再退出到PV/SV，再按增加键4秒以上，可恢复出厂初始值。

九、维护保养

1．真空箱应经常保持清洁，箱门玻璃应用松软棉布擦拭，切忌用有化学反应的溶液擦拭，以免发生化学反应和擦伤玻璃。

2．如真空干燥箱长期不使用，应在电镀件上涂上中性油脂或凡士林，以防腐蚀。并套好塑料薄膜防尘罩，放在干燥室内，以免电器件受潮而影响使用。

十、故障处理

| 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | 插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 熔断器开路 | 更换熔断器 |
| 箱内温度不升 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 电加热器坏 | 换电加热器 |
|  | 控温仪坏 | 换控温仪 |
|  | 温度传感器松动 | 拧紧温度传感器接头 |
| 设定温度与箱 内温度误差大 | 温度传感器坏 | 换温度传感器 |
|  | 设定温度与传感器 测定值有误差 | 调整过程值偏差数 |
| 超温报警异常 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 控温仪坏 | 换控温仪 |
| 真空抽不上 | 面板上放气阀未关 | 关放气阀 |
|  | 面板上真空阀未打开 | 打开真空阀门 |
|  | 真空泵抽气管未接好 | 接好管道 |
|  | 真空泵坏 | 调换真空泵 |
|  | 箱门未关紧 | 关紧箱门 |
|  | 箱门密封圈坏 | 调换密封圈 |
|  | 面板上真空表坏 | 调换真空表 |

真空干燥箱

装　箱　单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 合格证 | 1份 |  |
| 4 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 5 | 搁 板 | 2块 |  |

常州杰博森仪器有限公司

电话：0519-82550211

传真：0519-82550400

网站：www.jbs17.com